DLP LightCrafter Firmware Upgrade

Bleibt der LightCrafter beim Booten bei 90% stehen, hilft ein Upgrade der Firmwareversion.

Benötigt wird eine Micro-SDHC-Card.

Der DMD kann der SD-Karte aus betrieben werden.

Der Schalter auf dem DMD muss zur Seite der SD-Karte gekippt sein, um von dieser booten zu können (!Achtung: Switch nur im ausgeschalteten Zustand umlegen!)

Benötigt wird das Software-Bundle von TI, das auf brain43 zu finden ist:

[\\brain43\public\Software\Texas Instruments\DLP Lightcrafter\DLPLCRSoftwareBundle-3.0\](file:///\\brain43\public\Software\Texas%20Instruments\DLP%20Lightcrafter\DLPLCRSoftwareBundle-3.0\)

Command Prompt mit Administrator-Berechtigung:

Gehe in den Ordner in dem die .dat-Datei zum Booten vorliegt:

cd C:\ … \DLPLCRSoftwareBundle-3.0\DLP3000-C300REF-DM365-v5.0

.dat Datei überspielen auf SD-Karte:

Lcr\_boot\_sd.exe lcr\_dm365\_v5\_sd.dat E:

E: ist hier ein Beispiel und hängt davon aber an welcher Schnittstelle die SD-Karte an den Computer angeschlossen ist.